YC-HJS60

双卧轴混凝土试验用搅拌机

使用说明书

北京仪创时代科技有限公司

公司简介>>>

北京仪创时代科技有限公司是专业从事新型建筑材料开发、建筑仪器研发与销售、地源热泵中央空调销售与安装的高科技技术企业。公司现有具有大学本科以上学历的5人，高中及大专学历6人；专利授权6项。建筑仪器涉及水泥混凝土实验仪器、预应力混凝土设备、现场及实验室用混凝土耐久性仪器设备等。

公司拥有一支高素质、经验丰富、富有凝聚力的管理、研发和销售团队，员工良好的教育背景和丰富的经验保证客户既能享受到高标准、高质量的产业成果，又能得到高水平的服务和技术支持。公司的每一步成长都离不开客户和合作伙伴的信任和支持，我公司将秉承一贯的经营理念，时刻关注客户的需求，努力以杰出的研发能力、精湛的产品工艺和对未来趋势的准确把握，为市场提供高品质、具备竞争力的产品和便利的服务。

北京仪创时代科技有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

目录

一、概述	- 1 -

二、用途和使用范围	- 1 -

三、主要技术参数	- 1 -

四、结构及原理	- 1 -

五、使用前检查	- 1 -

六、操作及使用	- 2 -

七、起用与安装	- 2 -

八、维护及保养	- 3 -

# 一、概述

YC－HJS60型双卧轴混凝土试验用搅拌机是为了配合推广实施中华人民共和国住房和城乡建设部发布的《混凝土试验用搅拌机》JG244—2009建筑工程行业标准，而设计生产的专用试验设备。

搅拌机外形为双轴双卧，分为箱体和机架两部分，箱体为倒灯笼外形，箱体上盖安装观察孔，可观测机器工作时的内部状态，为达到满意的搅拌效果，搅拌叶设计为镰刀形，采用锰钢加工成型，每个搅拌轴安装6片，120度角旋转均匀分布，与搅拌轴夹角50度安装，重叠排列，双向外旋搅拌，可使物料在强制搅拌的同时进行顺时针旋转，达到搅拌均匀的目的。搅拌叶的安装采用螺纹锁紧和点焊固定的方法安装，即保证叶片的紧固性，又可在磨损后修复更换。卸料采用上倾翻卸料。操作采用手动开启和限位控制相结合的设计，搅拌时间可限时设定。

# 二、用途和使用范围

本设备是按建设部制定的JG244—2009标准中的主要技术参数制造的新型试验用混凝土搅拌机。可将试验标准规定的石子、沙子、水泥和水混合后搅拌成均匀的试验用混凝土物料，供测定水泥标准稠度、凝结时间及制作安定性试块之用，是水泥生产企业、建筑施工企业、有关大专院校、科研单位和质量监督部门试验室不可缺少的设备。也适用于其他40 mm以下颗粒原料搅拌混料使用。

# 三、主要技术参数

1、搅拌叶片运转半径：205mm
2、搅拌叶片转速：外向55±1r/min
3、搅拌筒容量：105L

4、搅拌额定容量：（出料）60L
5、搅拌电机电压/功率：380V/3000W

6、频率：50HZ±0.5HZ

7、卸料电机电压/功率：380V/750W

8、质量：650kg（净重）

9、外形尺寸：1350mm×800mm×915mm

# 四、结构及原理

本搅拌机由电机、电器控制系统、搅拌桶、蜗轮箱、齿轮箱及支架组成，本机搅拌传动型式为电机通过链条传动 ，带动主轴转动，主轴通过齿轮传动带动次轴转动，搅拌物料。卸料传动形式为电机连接涡杆带动涡轮

卸料传动形式为电机连接涡杆带动涡动，箱体与涡轮一体转动，实现向上翻转或复位180度，将物料卸出。

# 五、使用前检查

（1）开箱后，将搅拌机控制面板上搅拌和卸料开关搬动至停止位置。

（2）将机器配带的三项电源插头与电源连接，面板故障灯亮时，说明相序错误。请将插座电源相序调换再连接，面板电源灯亮，故障灯不亮时搅拌机即可工作。

（3）搬动搅拌开关至搅拌位置，进行空运转，检查搅拌叶转向是否与箱体表面标注的方向一致，一致为正确。

（4）拉出箱体锁操作杆右旋固定，搬动卸料开关至卸料。观察箱体是否向上翻转启动、翻转运行近180度停止。

（5）搬动卸料开关至复位，观察箱体是否回到原位停止，放回箱体锁。

（6）观察控制面板上工作状态灯是否与操作同步亮起。经检验全部正常便可以搅拌使用。

# 六、操作及使用

（1）装入要搅拌混合的物料，放回箱体锁，设定搅拌时间，将卸料操作开关搬到停止位置。

（2）扭动搅拌开关至搅拌位置，机器开始搅拌工作，到达设定时间后停止搅拌，搅拌物料时操作人员严禁在搅拌机正前方站立，以免物料憋车伤人。

（3）搅拌停止后，拉出箱体锁，搬动卸料开关至卸料位置，箱体后侧向上翻转近180度，箱体停止翻转时，物料基本全部卸出。

（4）搬动搅拌开关至清料位置，搅拌叶反向旋转，刮掉搅拌桶表面的物料。

（5）搬动卸料开关至复位位置，箱体向回转动，回复到原来位置。冲洗搅拌桶，搬动卸料开关至停止位置。

# 七、起用与安装

（1）运输： 本机器不设起吊装置，运输用叉车装卸，机器下面有转动轮，落地后可人工推移。
   （2）安装 ：本机器不需特制基础及地脚螺栓，只需将设备放置在水泥平台上，将设备配带的四个地脚螺栓与机器连接，旋转螺栓接地。
   （3）电源：本机器出厂附带2m长电源线，一组插头，接电时必须确保相序与机器要求一致才能通电，否则不能开机运转。
   （4）接地：为了充分保证用电安全，请将机身后面接地线柱与地线连接，并安装漏电保护装置。

# 八、维护及保养

（1）本机应安放在无强腐蚀性介质的环境中。

（2）使用后必须将搅拌和卸料开关搬动至停止位置，以免电源接通时无准备情况下设备运转，造成设备损坏。

（3）使用后务必将搅拌桶及搅拌叶用清水冲洗干净。（长期不使用可在筒内及叶片表面涂防锈油）
（4）使用后要经常检查紧固件是否松动，如松动要及时紧固。
（5）投料时严禁在水泥、沙子和石子中夹入铁钉、铁丝等金属硬物，以免损坏机械。

（6）在搅拌机接通电源的情况下，人身体任何部位不得接触到搅拌筒上沿内。对搅拌机的检查，要在停机且断电的情况下进行。

（7）如遇搅拌运转过程中突然憋车停转，造成的原因可能是物料中混入了铁件，将搅拌叶片卡住。处理的办法是立即关闭搅拌，轻点清料反转，使搅拌叶松动，然后关闭电源，在物料中寻找铁件，清除即可，严禁在未切断电源的情况下检修设备。
（8）搅拌电机减速箱、链条、齿轮和各转动轴承要定期注油，保证润滑，油质为30#的机械油。